采购需求

一、采购设备名称

DSX电缆认证测试分析仪平台及相关模块

- 服务商要求

1、服务商必须提供该产品制造商厂家关于本产品的销售授权书（提供原件）；相关厂家函件必须附真伪辨别方式说明内容。

2、服务商必须承诺：需提供所投产品的厂商出具的售后服务原厂承诺函；供货时提供厂家供货确认函；相关厂家函件必须附真伪辨别方式说明内容。

3、服务商应承诺：签订合同前，用户有权要求服务商提供该产品送国家认可第三方实验室按照需求文件的性能参数和功能要求进行测试，测试费用由服务商支付。不能提供样机或不能通过技术测试或测试结果与采购需求文件不符的视为虚假承诺，将报采购监督管理部门进行处理，导致整批货物被拒收，并由此引发的所有损失由服务商负责。

- 综合布线检测仪及相关模块产品采购需求

1、DSX电缆认证测试分析仪平台

| 产品名称 | 产品型号 | 配置描述 | 技术规格指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| DSX电缆认证测试分析仪平台 | CFP-Q-ADD/TGLD | 1个Versiv2主机和1个Versiv2远端、2个DSX-5000线缆认证分析仪模块（含简体中文和内置中国标准选项）、2个CAT6A/EA级永久链路适配器、2个CAT6A/EA通道适配器、2个耳机、2个手拎带、2条肩带、便携箱、USB 接口电缆、LinkWare软件、AxTalk软件和用户手册CD、2个交流电充电器、2个通用耦合器、2个AxTalk端接器、校准说明和入门指南、1年本地金牌服务。 | ★电缆认证分析仪为简体中文界面，符合TIA 568-C.2标准要求的Cat3、4、5、5e、6、6A和ISO/IEC 11801标准的Class C、D、E、Ea类链路的认证测试，内置中国的GB/T 50312-2016综合布线验收测试标准。 ★含独立的通道链路模块和独立的永久链路模块，永久链路模块为TIA 568-C标准推荐的固定特制的屏蔽的RJ45金属水晶头。 ★满足TIA和ISO关于TCL和ELTCTL参数的测量标准要求。 ★支持以太网供电(PoE)所需的全套电阻不平衡标准–IEC61935-1和11801-1-4、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、ANSI/TIA/EIA-568-C.2，支持线对内不平衡电阻和线对间不平衡电阻参数的测试。 ★仪表支持免费的报告管理软件，可自动生成符合TIA-606A标识管理标准的详细报告，可输出SR-4731 TXT文件格式。通过软件可轻松管理项目数据和汇总测试结果。 支持HDTDX，HDTDR技术进行电缆的故障定位，HDTDR可定位阻抗异常–并存储输出结果，HDTDX可定位串扰问题–并存储输出结果。 以图形方式显示故障源，包括串扰、回波损耗和屏蔽层的故障，以便更快进行故障排除 支持ProjeX系统可管理作业要求以及从项目设定到系统验收的整个流程，进而确保正确完成所有测试任务 ★内建外部串扰(AxTalk)测试功能，支持数据中心的10GBASE-T链路的外部串扰测试，支持ISO和TIA标准，配置AxTalk端接器。 以全图形的方式管理存储超过12000个测试结果，Cat6A/Class EA测试结果含曲线数据和诊断数据 全简体中文用户操作界面，具有在线简体中文帮助，同时还支持英文界面。 支持CDNEXT测试，共模-差模NEXT测量，提供外部串扰问题的诊断。 支持在线对讲功能，支持音频发生，查找电缆。 快速自动测试，完整的双向6A类双绞线链路自动测试时间10秒或更少。 ★支持电缆测试指标：接线图、长度、传播延迟、延迟偏差、直流回路电阻、插入损耗（衰减）、回波损耗 (RL)、NEXT、衰减串扰比 (ACR-N)，ACR-F (ELFEXT)，PS ACR-F (ELFEXT)，PS NEXT，PS ACR-N，PS Alien Near End Xtalk (PS ANEXT)，PS Alien Attenuation Xtalk Ratio Far End (PS AACR-F)，TCL，ELTCTL，CDNEXT, 不平衡电阻。 符合ISO（IEC WG9标准IEC61935-1）Level V达到1000 MHz的准确性要求。 仪表屏幕：不大于5.7英寸TXT LCD，具有感应电容触摸屏。 尺寸：不大于6.67厘米×13.33厘米×27.94厘米 重量：不大于1.28 kg 提供一年原厂质保服务和本地化金牌服务。 输入保护：能经受持续的电话电压和100mA的过流。偶尔的ISDN过压不会造成仪器损坏 电池要求：主机与远端：锂离子电池，7.2V，典型电池使用时间：8小时，充电时间（关机状态）：4小时（低于40℃）。 |

2、DSX单模和多模光纤一级认证测试模块

| 产品名称 | 产品型号 | 配置描述 | 技术规格指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| DSX单模和多模光纤一级认证测试模块 | CFP-Q-ADD/TGLD | 2个CertiFiber Pro Quad OLTS四模式光纤模块（含简体中文和内置中国标准选项）、1套MRC-50EFC-SCLCKIT的50um多模符合EF环通量测试标准TRC测试参考线工具包、1套SRC-9-SCLC-KIT的9um单模测试参考线工具包、TRC便携包、2个LC/LC 适配器、便携箱、用户手册CD、校准说明和入门指南、1年本地金牌服务。 | ★兼容同一品牌的电缆认证分析仪主机和远端设备，为模块化设计，按标准完成光纤1级认证测试。 ★包含2个单模和多模一体化光纤一级测试模块，1套50um多模符合EF环通量测试标准TRC测试参考线工具包、1套9um单模测试参考线工具包、TRC便携包、2个LC/LC Simplex适配器等。 ★仪表内置TIA 568.3-D、ISO/IEC 11801:2002、ISO/IEC 14763-3:2014和GB/T 50312-2016等布线系统标准；同时还内置10/100/1000BASE、10GBASE、40GBASE、100GBASE等应用标准；可按标准完成光纤一级认证测试。 ★分析仪支持智能化测试步骤指导用户界面，可提供简单、动画式指导以消除不正确的参考设定和“负损耗”错误。 分析仪支持项目管理系统，确保所有的测试操作正确。 ★仪表支持免费的报告管理软件，可自动生成符合TIA-606A标识管理标准的详细报告，可输出SR-4731 TXT文件格式。通过软件可轻松管理项目数据和汇总测试结果。 报告处理软件具有统计分析功能，能统计分析10亿条链路，支持测试结果再认证，避免需再到现场重新测试的麻烦。 提供根据产业标准或定制的测试极限值进行的自动通过/失败分析。 ★满足环通量(EF)测试要求，光源符合EF要求，匹配的测试参考跳线(符合TIA TSB-4979标准要求) ，满足ANSI/TIA-526-14-B 和 IEC 61280-4-2要求EF测试。 ★3秒完成自动测试850nm和1300nm多模双光纤测试， 或1310nm和1550nm 单模双光纤测试。 ★支持内建图形化参考设置引导流程，分析仪通过动画演示引导使用者完成基准设置并检查测试参考导线，包含测试参考跳线(TRCs)的检定图示流程，TRC 检定结果自动保存。 在测试结果屏幕上可同时查看所测各光纤的结果和通过/失败状态。可识别光纤类型、测试限值、损耗以及与各结果相关的光纤。所有良好结果用绿色图标显示，故障事件用红色图标显示，且光纤带有输入或输出标记以方便快速识别和纠正，触摸点击后可挖掘并查看详细结果。 内置可视故障定位功能(VFL)，定位光纤过度弯曲和机架连接部位的破损问题和验证光纤极性。 分析仪支持双端口光源(850/1300nm 端口和 1310/1550nm端口) 光纤测试模块，输入端口支持4波长校准(850nm、1300nm、1310nm 和1550nm)。 一次存储两根光纤结果，远端设备的测试结果自动发送到主机并进行分析和结果保存。 支持12km多模和130km单模的测试距离。 内置对讲机(有线)，通过单多模光纤进行全双工对讲。 支持结果管理，测试结果统计分析，合并与一体的OLTS、OTDR和光纤端面检查结果，内置PDF输出功能。 多模50um环型通量兼容测试参考导线工具包要求满足50um LC的光纤链路测试，工具包内置：2条含多模式环型通量装置的SC/LC环型通量兼容测试参考导线、2条LC/LC环型通量兼容测试参考导线。 单模9um测试参考导线工具包要求满足9um LC的光纤链路测试，工具包内置：2条单模的SC/LC测试参考导线、2条LC/LC测试参考导线。 提供一年原厂质保服务和本地化金牌服务。 输入/输出连接器：LC/SC可互换接头接口 探测器类型：InGaAs 功率计接收波长：850nm、1300nm、1310nm、1550nm 功率测量范围：0dBm至-65dBm (850nm)；0dBm至-70dBm（所有其他波长） 功率测量的不确定性：<+/-5%+/-32pW 测量的线性度：<±0.1dB 测试速度：智能远端模式：< 3秒 （2波长，单向，自动波长检测）；远端信号源模式：≤ 2秒 （2波长，单向，自动波长检测）；环回模式：≤ 2秒（2波长，单向，自动波长检测） 发射条件：符合 TIA-526-14-B、ISO/IEC 14763-3和IEC 61280-4-1合规性要求的环通量 光源类型和输出波长：多模端口——LED 光源850nm ±30nm 1300nm ±20nm；单模端口——Fabry-Perot激光二极管1310nm ±20nm 1550nm ±30nm 最大测量长度：多模12km，单模130km 长度测量的准确性：± 1.5m ± 长度的1% 输出功率（额定）：多模——≥ -24dBm，EF-TRC；单模——≥ -4dBm 输出功率稳定性：多模——8小时内 ±0.05dB，15分钟内 ±0.03dB；单模——8小时内 ±0.1dB，15分钟内 ±0.08dB。 可视化故障定位端口(VFL)输出功率：>-5dBm，<0dBm 可视化故障定位端口(VFL)工作波长：650nm额定 可视化故障定位端口(VFL)输出模式：连续波或脉冲模式（2Hz-3Hz闪烁频率） 可视化故障定位端口(VFL)接头适配器：2.5mm 通用 可视化故障定位端口(VFL)激光安全：II类CDRH |